## Slide 1: Esterilização
Notes: <number>

## Slide 2: Objectivos
CONCEITOS-CHAVE:
Os métodos mais comuns de esterilização
Como controlar os procedimentos de esterilização
Como guardar itens esterilizados
Notes: <number>

## Slide 3
Descontaminação
Limpeza
Esterilização
Química
Vapor de alta pressão
Calor seco
Secar/guardar/distribuir
Desinfecção de alto nível
Fervura
Vapor
Química
Processamento de instrumentos
Processamento de Instrumentos
Notes: <number>
After use, instruments and other items should be decontaminated by soaking them in a 0.5% bleach solution for 10 minutes. Decontamination will help protect the person who is cleaning the instruments.
Then, physically wash the items until they are visibly clean.
Finally, either sterilize or high-level disinfect the instruments. For a step-by-step description of this process, see the document “Instrument Processing” on the Resources page.

## Slide 4: Quadro 10-3 Eficácia dos métodos de processamento de instrumentos
MÉTODO | EFICÁCIA (destruir ou remover microrganismos) | PONTO FINAL
Descontaminação | Destrói o VHB, VHC e HIV e a maioria dos microrganismos | mergulhar 10 minutos
Limpeza (só água) | Até 50 % | Até se apresentar limpo
Limpeza (sabão e água limpa) | Até 80 % | Até se apresentar limpo
Esterilização | 100% | Vapor a alta pressão, calor seco ou acção química durante o tempo recomendado
Desinfecção de alto nível | 95 % (não inactiva alguns tipos de endospora) | Fervura, vapor ou acção química durante 20 minutos
Notes: <number>

## Slide 5: Esterilização
<number>
Princípios:
Destrói todos os microrganismos, incluindo endosporas
Utilizada em instrumentos e outros itens que entram em contacto directo com a corrente sanguínea ou com tecido sob a pele
Notes: <number>

## Slide 6: EFICÀCIA
Para ser eficaz, a esterilização requer tempo, contacto, temperatura e no caso de esterilização a vapor por alta pressão. A eficácia de todos os métodos de esterilização depende também de quatro factores:

## Slide 7: EFICACIA
1. O tipo de microorganismo presente: alguns microorganismos são muito difíceis de matar. Outros morrem.Outros morrem facilmente.
2.A quantidade de microorganismos presente. È muito mais difícil matar um microorganismo do que vários.
3. A quantidade e o tipo de material orgânico que protege os micrrorganismos: O sangue ou tecidos que permanecem nos instrumentos mal limpos actuam como um escudo para os microorganismos durante o processo de esterilização
4. O número de fendas ou fissuras num instrumento que podem abrigar microrganismos: os microrganismos se acumulam ou são protegidos por arranhões, fendas e fissuras, por exemplo, nas garras dentadas das pinças de tecidos.

## Slide 8: Os métodos comuns de esterilização
<number>
Vapor a alta pressão (autoclave)
Química
Calor seco (forno)
Notes: <number>
Sterilization Principles
Destroys all microorganisms, including endospores
Used for instruments, gloves, and other items that come in direct contact with blood stream or tissue under the skin
Sterilization Practices
Steam sterilization using an autoclave:
  121 degrees C (250 degrees F); 106 kPa (15 lb/in2) pressure: 20 minutes for unwrapped items, 30 minutes for wrapped items
  Allow all items to dry before removing
Dry heat using an oven with a fan:
  170 degrees C (340 degrees F) for 1 hour, or 160 degrees C (320 degrees F) for 2 hours
Chemical sterilization using a chemical sterilant. Example:
  Soak items in glutaraldehyde for 10 hours or in formaldehyde for 24 hours.
  Rinse with sterile water.

## Slide 9: Esterilização por vapor a alta pressão
Autoclave:
Temperatura de 121°C (250ºF); pressão de106 kPa (15 lbs/in2) :
  20 minutos para itens não acondicionados
  30 minutos para itens acondicionados
Deixar secar os itens antes de os retirar do esterilizador
Notes: <number>

## Slide 10: Autoclave
Princípios:
O vapor, especialmente saturado, transporta energia térmica
A camada externa protectora dos microrganismos é amaciada pelo vapor, permitindo a coagulação
Certos tipos de contaminantes, especialmente os materiais gordurosos e oleosos, podem proteger os microrganismos contra os efeitos do vapor
Requerimentos:
Contacto adequado
Temperatura suficiente
Tempo correcto
Humidade suficiente
Notes: <number>

## Slide 11: Autoclave
A esterilização depende em seguir correctamente as seguintes práticas e processos, incluindo:
Manutenção de rotina
Preparação de itens para esterilização
Embalagem e empacotamento
Operador
Carregamento e descarregamento do esterilizador
Notes: <number>

## Slide 12: Autoclave
Alguns conselhos importantes para uma esterilização eficaz:
Descontaminar, limpar e secar todos os instrumentos e outros itens antes de serem esterilizados
Todos os instrumentos articulados devem ser abertos ou colocados na posição destravada e desmontados
Os instrumentos não devem ser apertados com elásticos. Permitir a circulação e a penetração do vapor em todas as superfícies
Embrulhar os instrumentos em duas camadas de tecido ou papel (jornal)
Notes: <number>

## Slide 13: Autoclave
Alguns conselhos importantes para uma esterilização eficaz:
Deixar secar completamente os pacotes de instrumentos antes de os retirar. Os pacotes húmidos actuam como uma mecha que atrai bactérias, vírus e fungos do ambiente. Os pacotes de instrumentos acondicionados são considerados inaceitáveis caso estejam molhados ou tenham humidade visível na sua parte externa quando são retirados do autoclave
Colocar as bandejas esterilizadas e os pacotes numa superfície coberta com papel ou tecido, longe de janelas ou ventoinhas
Os itens acondicionados são considerados esterilizados enquanto o pacote permanecer limpo, seco (inclusive sem manchas de água) e intacto
Notes: <number>

## Slide 14
Técnicas de empacotamento de instrumentos para o autoclave
Notes: <number>

## Slide 15: Carregamento num autoclave
Notes: <number>

## Slide 16: Esterilização por calor seco
Forno:
170°C (340°F) por 1 hora, ou 160°C (320°F) por 2 horas
Notes: <number>

## Slide 17: Forno
Princípios:
A esterilização por calor seco é realizada por condução térmica (calor)
Inicialmente, o calor é absorvido pela superfície exterior de um item e depois passada para à camada seguinte.
A morte dos microrganismos ocorre por um processo de destruição lenta das proteínas.
A esterilização por calor seco demora mais do que a esterilização a vapor, porque a humidade no processo de esterilização ao vapor acelera a penetração do calor
Requerimentos:
Temperatura adequada
Tempo correcto
Notes: <number>

## Slide 18: Forno
Alguns conselhos importantes para uma esterilização eficaz:
Descontamine, limpe e seque todos os instrumentos e outros itens que pretende esterilizar
Acondicione os instrumentos numa folha de alumínio ou coloque-os num recipiente de metal com uma tampa bem vedante, fechada. O acondicionamento evita a recontaminação antes da utilização
Depois do arrefecimento, retire os pacotes e/ou recipientes metálicos e guarde-os
Notes: <number>

## Slide 19: As seguintes relações temperatura/tempo são recomendadas:
170°C (340°F) 60 minutos
160°C (320°F) 120 minutos
150°C (300°F) 150 minutos
140°C (285°F) 180 minutos
121°C (250°F) de um dia para o outro
Nota: A depender da temperatura seleccionada, o tempo total do ciclo (pré-aquecimento, tempo de esterilização e arrefecimento) variará de 2,5 horas a 170ºC, a mais de 8 horas a 121ºC
Notes: <number>

## Slide 20: Esterilização química
Mergulhar os itens em glutaraldeído por 10 horas ou em formaldeído por 24 horas
Enxaguar com água esterilizada
Notes: <number>

## Slide 21: Esterilização química
A esterilização química é uma alternativa para itens que podem ser danificados pela esterilização por calor seco ou por vapor de alta pressão
Os químicos glutaraldeído e formaldeído são esterilizantes se usados durante o tempo recomendado
As soluções de glutaraldeídos e formaldeído não são facilmente desactivadas por materiais orgânicos
Quando manusear estes produtos:
  Usar luvas para evitar o contacto com a pele
  Usar protecções para os olhos para os salpicos
  Limite o tempo de exposição
  Utilize estes dois produtos químicos numa área ventilada
Notes: <number>

## Slide 22: Esterilização química
Alguns conselhos importantes para uma esterilização eficaz:
Descontamine, limpe e seque todos os instrumentos e outros itens que pretende esterilizar
Imergir completamente os itens num recipiente limpo contendo solução química e colocar a tampa no recipiente
Colocar os itens de molho (em glutaraldeído por 10 horas ou em formaldeído por 24 horas)
Remover os objectos da solução com pinças esterilizadas, enxaguar todas as superfícies três vezes com água esterilizada e deixar secar ao ar ou secá-los com luvas e compressas estéreis
Guardar os objectos num recipiente esterilizado e com tampa vedante
Notes: <number>

## Slide 23: Monitorização dos procedimentos de esterilização
Indicadores biológicos:
  Esterilizadores a vapor: Bacillus stearothermophilus, semanalmente ou conforme necessário
  Esterilizadores por calor seco: Bacillus subtilis, semanalmente ou conforme necessário
Indicadores mecânicos: Fornecem um registo visível do tempo, temperatura e pressão para o ciclo de esterilização. Trata-se geralmente da impressão de uma folha ou de um gráfico do esterilizador, ou de um registo de tempo temperatura e pressão mantido pela pessoa responsável pelo processo de esterilização nesse dia
Notes: <number>

## Slide 24: Monitorização dos procedimentos de esterilização
Indicadores químicos:
Incluem fita ou etiquetas indicadoras, que monitorizam o tempo e a pressão para a esterilização a vapor, e o tempo e a temperatura para a esterilização por calor seco. Estes indicadores devem ser utilizados no face interna e na face externa de cada pacote ou recipiente
Indicadores externos são utilizados para verificar se os itens foram expostos às condições correctas do processo de esterilização e se o pacote específico foi esterilizado
Indicadores internos são colocados dentro do pacote ou do recipiente na área mais dificilmente alcançada pelo agente de esterilização. Este é o indicador que informa se o item foi esterilizado
Notes: <number>

## Slide 25: Monitorização dos procedimentos de esterilização
Os indicadores químicos, como a fita sensível ao calor ou frascos de vidro contendo pastilhas que fundem a determinadas temperaturas num dado período de tempo, não garantem que a esterilização tenha sido realizada. Indicam, no entanto, se ocorreram problemas mecânicos ou de procedimento no processo de esterilização
Notes: <number>

## Slide 26: Armazenamento de itens esterilizados
Todos os itens esterilizados devem ser armazenados numa área de forma a que os pacotes ou recipientes estejam protegidos do pó, sujidade, humidade, animais e insectos
A área de armazenamento deve ter acesso limitado, e ser utilizada unicamente para guardar itens esterilizados
Notes: <number>

## Slide 27: Prazo de validade
A validade de um item (ou seja, durante quanto tempo os itens podem ser considerados esterilizados) depois da esterilização é relacionado com os eventos
O item permanece esterilizado até que algo provoque a contaminação do pacote ou recipiente
Um evento pode ser:
  Um rasgão no material de acondicionamento
  O pacote ficar húmido
  Qualquer outro facto que permita que os microrganismos penetrem no pacote ou no recipiente
Estes eventos podem ocorrer a qualquer momento, independentemente do tempo de esterilização do pacote
Notes: <number>

## Slide 28: A validade de um objecto esterilizado
A vida útil de esterilização depende dos seguintes factores:
Qualidade do material de acondicionamento ou recipiente
Número de vezes que um pacote é manuseado antes da sua utilização
Número de pessoas que manusearam o pacote
Do armazenamento do pacote ser feito em prateleiras abertas ou fechadas
Condições da área de armazenamento (por exemplo, humidade e limpeza)
Utilização de protecções plásticas contra o pó e método de selagem
Notes: <number>

## Slide 29: Observemos estas imagens
Limpeza e preparação para a esterilização
Notes: <number>

## Slide 30
Limpeza e preparação para a esterilização
Notes: <number>

## Slide 31
Quais destes são autoclaves? Como funcionam?
Notes: <number>

## Slide 32
Esta área de armazenamento é adequada?
Notes: <number>